## Slide 1: Средства радиозондирования атмосферы производимые и разрабатываемые ОАО «Радий» WWW.Meteo-Radiy.ru

## Slide 2: Введение
СР обеспечивают потребителя метеорологической информацией о параметрах свободной атмосферы, таких как температура, влажность, давление, направление и скорость ветра, а также могут использоваться для измерения специальных параметров (радиации, уровня промышленных выбросов газов, аэрозолей и т.п.).
В мировой практике сформировались два основных метода измерения координат АРЗ определяющих структуру СР :
- угломерно-дальномерный метод, использующий радиолокационные станции (РЛС),
- разностно-дальномерный метод, использующий сигналы радионавигационных систем.

## Slide 3: Угломерно-дальномерный метод
Азимут и угол места радиозонда определяются при помощи радиолокатора, дальность определяется по ответной паузе на запросный импульс

## Slide 4: Разностно-дальномерный метод
Зонд определяет свои координаты при помощи СНС и направляет их, совместно с телеметрией на базовую станцию
Базовая станция так же может определять координаты своего местоположения при помощи СНС

## Slide 5: Система радиозондирования атмосферы «Полюс»

## Slide 6: Принцип работы СР «Полюс»
СР состоит из наземной базовой станции слежения (БС) и запускаемого в свободный полет АРЗ МРЗ-Н1.

## Slide 7
АРЗ измеряет параметры атмосферы, текущие координаты и вектор скорости и передает эту телеметрическую информацию по цифровому радиоканалу на БС. БС принимает телеметрический сигнал АРЗ, демодулирует его и выделяет пакеты с телеметрической информацией. Затем, средствами ПЭВМ БС выполняется обработка, индикация и сохранение аэрологической информации.

## Slide 8: Достоинства системы
Низкое энергопотребление базовой станции
Легкая антенная система, не требующая для установки сложных ферм, юстировки по горизонту и азимуту.
Отсутствие вращающихся частей в антенне.
Возможность установки антенны прямо на грунт.
Высокая точность измерения координат зонда и скорости его движения при любом удалении в пределах от 5 до 250000 метров и высоте до 40 километров.
Выдача данных телеметрии со скоростью 1 кадр в 2 секунды и с шагом по высоте 10 метров.
Высокая разрешающая способность при определении направления и скорости ветра.
Не требует строгой привязки аппаратуры БС к определенным координатам
Возможность использования на мобильной платформе.
Возможность использования в условиях крайнего севера и на дрейфующих льдинах.

## Slide 10
Технические характеристики БС
Диапазон принимаемых частот, МГц | от 400,15 до 406,0
Шаг установки и индикации частоты настройки, Гц | 100
Суммарная погрешность частоты настройки изделия на рабочую частоту, не более, Гц | 6
Параметры демодулируемого сигнала ЧИМ: - девиация, кГц - скорость передачи, Бод | 2,4 2400
Чувствительность при отношении сигнал+шум/шум, равном 10 дБ, не более, мкВ | 0,2*
Динамический диапазон изделия по интермодуляции третьего порядка, не менее, дБ | 76
Уровень блокирующей помехи при отстройке помехи на 100 кГц относительно частоты настройки, не менее, В | 1
Напряжение радиопомех, создаваемых изделием, по ГОСТ В 25803-91 | соответствует группе 1.3.1
Время готовности к работе, после подачи электропитания, мин | 10
Напряжение питания от сети переменного тока, В | 220±22
Частота сети переменного тока, Гц | 50 (+15; –5)
Мощность потребления от сети переменного тока, не более, Вт | 200
Напряжение питания от аккумуляторной батареи, В | от 20,2 до 30,2
Ток потребления при питании от аккумуляторной батареи, не более, А | 10
Общая масса составных частей изделия, не более, кг | 50

## Slide 11
Затраты | Радиолокационная система | Навигационная система «Полюс»
Стоимость наземного оборудования, руб | 9500000 | 900000
Пусконаладочные работы, руб | 9000000 | 250000
Затраты на радиозонды в течение 10 лет при ежедневном одноразовом зондировании, руб | 6935000 | 13505000
Затраты на электроэнергию в течение 10 лет при ежедневном двухразовом зондировании, руб | 66000 | 26000
Итого: | 25501000 | 14681000
Расчет экономической целесообразности внедрения
навигационной системы радиозондирования
«Полюс» в аэрологическую сеть Росгидромета.
Таким образом, приблизительная прямая экономия за 10 лет эксплуатации составляет 11 млн. рублей. Использование на сети Росгидромета навигационных радиозондов в больших объемах значительно удешевит систему. Кроме того система «Полюс» проста в эксплуатации и не требует привлечения высококвалифицированных специалистов для ее обслуживания.

## Slide 12: Краткое описание интерфейса программного обеспечения

## Slide 13: Предполетная подготовка

## Slide 14: Настройки станции

## Slide 15: Настройки станции

## Slide 16: Настройки станции

## Slide 17: Архив данных

## Slide 18: Построения, метеопрофили

## Slide 19: Построения, скорость ветра

## Slide 20: Построения, траектория

## Slide 21: Построения, спец. точки

## Slide 22: Построения, спец. точки

## Slide 23: Телеметрия, собранные данные

## Slide 24: Телеметрия, выборка

## Slide 25: Телеметрия, Карта

## Slide 26: Телеметрия, Карта

## Slide 27: Телеметрия, Карта

## Slide 28: Состояние станции

## Slide 29: Радиозонд МРЗ-Н1 RU.C.28.005.A № 51931
Аэрологический радиозонд МРЗ-Н1 полностью совместим системой радиозондирования «Полюс».
Радиозонд МРЗ-Н1 снабжен приемным модулем навигационных сигналов.
Датчики и блок телеметрии радиозонда осуществляют преобразование метеорологических параметров в телеметрический сигнал.
Микроконтроллер радиозонда формирует цифровой код, в котором содержится текущая навигационная информация и телеметрические данные.
Передатчик радиозонда передает данные в пакетном режиме на базовую станцию слежения по каналу связи на одной из частот в диапазоне 400,15…406 МГц.
Частота канала передачи радиозонда может быть перепрограммирована перед запуском с шагом 100 кГц.

## Slide 30
Радиозонд МРЗ-Н1 снабжен запатентованной схемой питания для обеспечения работы от различных типов источников питания.
Конструкция блока датчиков значительно уменьшает влияние солнечной радиации, в том числе и отраженной от поверхности зонда.

## Slide 31: Радиозонд МРЗ-Н1 ШЛИГ.405543.004
Метрологические характеристики МРЗ-Н1
* – При температуре ниже минус 40 градусов Цельсия погрешность при измерении влажности не нормируется
Предел допускаемой абсолютной погрешности радиозонда при измерении температуры от минус 90 до 50 °С, с доверительной вероятностью 0,95 (2), не более, °С | ±0,6
Предел допускаемой абсолютной погрешности радиозонда при измерении относительной влажности, с доверительной вероятностью 0,95 (2), не более, % в диапазоне от 10 до 90 % в диапазоне от 10 до 90 % в диапазоне от 90 до 100 % | ±8* ±5* ±8*
Погрешность измерения координат в плане радиозонда с доверительной вероятностью 0,95 (при уровнях сигналов не менее - 130дБм, HDOP<2, VDOP<3), не более, м | ±15
Среднеквадратическая погрешность измерения высоты, не более, м | ±15

## Slide 32
Технические характеристики МРЗ-Н1
Диапазон измерения температуры, С | от минус 90 до 50
Диапазон измерения относительной влажности, % | от 0 до 100
Продолжительность непрерывной работы с момента подключения батареи, не менее, ч | 2
Диапазон перестройки несущей частоты излучения передатчика радиозонда, МГц | от 400,15 до 406,0
Канальный шаг перестройки несущей частоты излучения передатчика радиозонда, кГц | 100
Отклонение несущей частоты излучения передатчика радиозонда от номинального значения, кГц | ±2
Плотность потока энергии излучения приемопередатчика на расстоянии (2,00±0,05) м в направлении, отстоящем под углом 55 от оси вибратора антенны, не менее, Вт/м2 | 1,0·10-3
Параметры частотно-импульсной модуляции (ЧИМ) сигнала передатчика: - девиация частоты, кГц - скорость передачи данных, бит/с | ±(2,0…2,5) 2400±1
Ширина полосы частоты излучения передатчика радиозонда по уровню минус 30 дБ, не более, кГц | 20
Уровень побочных излучений, не более, дБ - на частотах второй и третьей гармоник - на частотах гармоник выше третьей | – 50 – 60
Полетная масса, не более, кг | 0,4

## Slide 33
В настоящее время аэрологическая сеть Росгидромета оснащена системами радио-зондирования атмосферы (СР) радиолокационного типа – АВК-1, Вектор-М, МАРЛ.
Принцип действия этих систем был разработан в 40-50 годы прошлого века.

## Slide 34: Радиозонд МРЗ – 3МК RU.C.28.005.A № 51930
Радиозонд МРЗ-3МК предназначен для работы с АРВК
типа МАРЛ-А на качественно новом уровне.
В МРЗ-3МК реализован оригинальный алгоритм цифровой
обработки высокоскоростных датчиков с использованием
современного мощного микроконтроллера.
Радиозонд работает в режиме цифровой пакетной передачи,
что значительно снижает замирания сигнала.
Смена передаваемой в кадрах информации происходит в 10 раз быстрее, чем в существующих радиозондах, что позволяет получить более точные метеопрофили.
Радиозонд может работать в режиме измерения наклонной дальности и в режиме без запросного сигнала с датчиком давления.

## Slide 35
Приемопередатчик радиозонда МРЗ-3МК обеспечивает гарантированную мощность излучения в 1,5-2 раза больше мощности серийного радиозонда МРЗ-3 при повышенной чувствительности к запросному сигналу не хуже – минус 64дБ/Вт м2.
Радиозонд МРЗ-3МК снабжен запатентованной схемой питания для обеспечения работы от различных типов источников питания.
Конструкция блока датчиков значительно уменьшает влияние солнечной радиации, в том числе и отраженной от поверхности зонда.
Для работы радиозонда с АРВК МАРЛ-А достаточно доработать их программное обеспечение.

## Slide 36: Радиозонд МРЗ-3МК ШЛИГ.405543.005 полностью совместим с существующими системами радиозондирования МАРЛ-А, «Вектор-М»
Метрологические характеристики
* – При температуре ниже минус 40 градусов Цельсия погрешность при измерении влажности не нормируется
Предел допускаемой абсолютной погрешности радиозонда при измерении температуры от минус 90 до 50 °С, с доверительной вероятностью 0,95 (2), не более, °С | ±0,6
Предел допускаемой абсолютной погрешности радиозонда при измерении относительной влажности, с доверительной вероятностью 0,95 (2), не более, % в диапазоне от 0 до 10 % в диапазоне от 10 до 90 % в диапазоне от 90 до 100 % | ±8* ±5* ±8*

## Slide 37
Технические характеристики радиозонда МРЗ-3МК
Диапазон измерения температуры, С | от минус 90 до 50
Диапазон измерения относительной влажности, % | от 0 до 100
Продолжительность непрерывной работы с момента подключения батареи, не менее, ч | 2
Несущая частота излучения приемопередатчика, МГц: - для исполнения «1680 МГц» | 1680±8
Плотность потока энергии излучения приемопередатчика на расстоянии (2,00±0,05) м в направлении, отстоящем под углом 55 от оси вибратора антенны, не менее, Вт/м2 | 3,0·10-3
Чувствительность к запросным импульсам длительностью от 0,4 до 1,2 мкс, частотой следования от 400 до 900 Гц с несущей частотой, значение которой лежит в диапазоне ±5 МГц от несущей частоты радиозонда, не более, дБ относительно 1 Вт/м2 | минус 64
Частота следования суперирующих импульсов, кГц | 803,1±0,2
Девиация частоты следования суперирующих импульсов, кГц | 15,4±0,4
Период обновления кадра телеметрической информации, с | 2
Полетная масса, не более, кг | 0,2

## Slide 38
Сравнительные характеристики радиозондов
Наименование параметра | Тип радиозонда |  |  | 
 | МРЗ-3А | МРЗ-3АК1 | МРЗ-3МК | МРЗ-Н1
Диапазон измерения температуры, С | – 80 … +50 | – 80 … +50 | – 90 … +50 | – 90 … +50
Диапазон измерения относительной влажности, % | 15 … 98 | 0 … 100 | 0 … 100 | 0 … 100
Абсолютная погрешность радиозонда при измерении температуры, не более, С | ±1,8 (3) | ±0,6 (3) | ±0,6 (2) | ±0,6 (2)
Абсолютная погрешность радиозонда при измерении относительной влажности, % | ±15 (3) | ±±8 (3, φ = 0…10 %) ±5 (3, φ = 10…90 %) ±8 (3, φ = 90…100 %) | ±8 (3, φ = 0…10 %) ±5 (3, φ = 10…90 %) ±8 (3, φ = 90…100 %) | ±8 (3, φ = 0…10 %) ±5 (3, φ = 10…90 %) ±8 (3, φ = 90…100 %)
Несущая частота, МГц | 1680±8 1782±8 | 1680±8 1782±8 | 1680±8 | 400,2 … 406,0
Период обновления данных, с | 5,1 … 5,4 (температура) 10,2 … 10,8 (влажность) | 5,1 … 5,4 (температура) 10,2 … 10,8 (влажность) | 2 | 2
Продолжительность непрерывной работы радиозонда с момента подключения батареи, ч | 2 | 2 * (5) | 2 * (3) | 2 * (3)
Полетная масса, кг | 0,36 | 0,36 | 0,2 | 0,4
Метод определения высоты и наклонной дальности | радиолокационный | радиолокационный | радиолокационный | навигационный ГЛОНАСС/GPS
Способ передачи телеметрической информации | периоды сигналов метеоинформации и опоры разделенные по времени | периоды сигналов метеоинформации и опоры разделенные по времени | цифровой сигнал | цифровой сигнал
Совместимость со станциями слежения | АВК, МАРЛ-А, «Вектор» | АВК, МАРЛ-А, «Вектор» | МАРЛ-А, «Вектор» | «Полюс»
* – требования технических условий, в скобках указаны реальные значения |  |  |  | 

## Slide 39
Сравнительные характеристики радиозондов для угломерно-дальномерных систем.
Наименование параметра | Тип радиозонда |  | 
 | МРЗ-3А | МРЗ-3АК1 | МРЗ-3МК
Плотность потока энергии излучения приемопередатчика на расстоянии (2,00±0,05) м в направлении, отстоящем под углом 55 от оси вибратора антенны, не менее, Вт/м2 | 1,5·10-3 | 1,5·10-3 | 3,0·10-3
Чувствительность к запросным импульсам длительностью от 0,4 до 1,2 мкс, частотой следования от 400 до 900 Гц с несущей частотой, значение которой лежит в диапазоне ±5 МГц от несущей частоты радиозонда, не более, дБ относительно 1 Вт/м2 | – 60 | – 60 | – 64
Частота следования суперирующих импульсов, кГц | 775 … 825 | 775 … 825 | 803,1±0,2
Девиация частоты следования суперирующих импульсов, кГц | 12 … 18 | 12 … 18 | 15,4±0,4
Период следования импульсов телеметрии в опорном канале, мкс | 1449 … 1785 | 1449 … 1785 | 1449 … 1785
Период следования импульсов телеметрии в канале температуры, при измерении температуры от минус 90 до 50 С, мкс | 1562 … 58821 | 1562 … 58821 | 1562 … 58821
Период следования импульсов телеметрии в канале влажности, при измерении влажности от 10 до 98 %, мкс | 1526 … 2564 | 1526 … 2564 | 1526 … 2564

## Slide 40
В ноябре 2011 года по заданию Федерального космического агентства были проведены успешные испытания опытного образца системы радиозондирования « Полюс» совместно с ФГУП «ЦЕНКИ» на базе космодрома «Байконур».
С 2013 года осуществляются серийные поставки навигационных радиозондов МРЗ-Н1 на космодром « Байконур».
С 2013 года ОАО «Радий» принимает участие в разработке и оснащении метеорологической инфраструктуры космодрома «Восточный». Разрабатываются и будут изготовлены мобильные и стационарные комплексы на базе навигационной системы радиозондирования «Полюс», а так же цифровые радиозонды МРЗ-3МК с пакетной передачей информации для работы с модернизированными локаторами.

## Slide 41: Выставка METEOREX 2014

## Slide 42
Спасибо
за
внимание